**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| **Πίνακας Α** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Α.1 | Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χειροκίνητης (MANUAL) και αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Ανίχνευση βηματοδότη | ΝΑΙ |  |  |
| A.3 | Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα , σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines. Επίσης να αναγνωρίζει και να αναφέρει φωνητικές οδηγίες για ανάλυση ρυθμού με αναγνώριση αρρυθμιών (πχ κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακή μαρμαρυγή, κολποκοιλιακό αποκλεισμό κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος και να αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Να παρέχει ταχεία φόρτιση (150-200 J με χρόνο φόρτισης: 150J<8sec, 200J<10sec με καινούρια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Να λειτουργεί με μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη, και να αποδίδει τουλάχιστον 120 απινίδωσεις στην ενέργεια των 150 Joules χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε κατάσταση αναμονής. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | Χρόνος ανάλυσης καρδιογραφήματος < 10΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Μέτρηση θωρακικής Αντίστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | Να διαθέτει αυτόματους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.11 | Ηλεκτρόδια ενηλίκων και ανηλίκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.12 | **Στοιχεία καταγραφής** | ΝΑΙ |  |  |
| Α.13 | **Μεταφορά δεδομένων** | ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού: τουλάχιστον IP 55 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.15 | Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις: να διαθέτει πιστοποίηση για δοκιμή πτώσης τουλάχιστον 1 μέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.16 | Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| Α.17 | Να είναι δυνατή η τοποθέτηση της συσκευής σε επιτοίχιο μεταλλικό κουτί φύλαξης του ίδιου ή άλλου κατασκευαστή, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και στέρεα τοποθέτηση της. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.18 | Το προσφερόμενο είδος είναι σε παραγωγή και δεν έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής του κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.19 | Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ενώ σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση παραγωγής ή το είδος δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει είδος αντίστοιχης ή καλύτερης τεχνολογίας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.20 | Επιτοίχιο μεταλλικό κουτί φύλαξης απινιδωτή, χωρίς συναγερμό, εσωτερικών χώρων, ανώτερης ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Α.21 | Να διαθέτει ανοξείδωτο χερούλι και κλειδί με κλειδαριά. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.22 | Η συσκευασία μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του κουτιού | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:

Επωνυμία ……………………………………. Έδρα……………………………………………………………. Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email……………………………..

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της παρούσας πρόσκλησης.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή υλικού** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** | **Ποσότητα** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** |
| **1** | **Απινιδωτές (συμπεριλαμβανομένου και του κουτιού φύλαξη)** | **Τεμάχιο** |  | **3** |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εκατό είκοσι (120) ημέρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

[υπογραφή – σφραγίδα]